                                                                                                   文件编号：TRL015

    产品分析报告单 
	产品名称及数量
	ISED-E04F3MC1N   1台     SN：2009280101


	来源
	客户名称：乐普(北京)医疗装备有限公司

	现场描述
	给驱动器连接电源后，上电后驱动器没有反应，经过查看，驱动器指示灯不亮，也没有其它反应。技术人员现场再次查看，说是有烟雾从驱动器里面冒出，推测驱动器可能烧掉了。

	维修情况
	辅助电源部分烧毁

	分析
	怀疑外壳带电

	建议
	建议检查电源和接线情况


	检测分析
	窦雪晴
	日期
	2023-4-3


北京阿沃德科技有限公司                                                         

