## 温度分布特性-满载
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10
2025-04-21 19:00 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.6 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 5.9 | 23.2
2025-04-21 19:01 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 23.2
2025-04-21 19:02 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.7 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 23.2
2025-04-21 19:03 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 23.2
2025-04-21 19:04 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 23.2
2025-04-21 19:05 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 6.3 | 5.9 | 23.1
2025-04-21 19:06 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.8 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 5.9 | 23.2
2025-04-21 19:07 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 5.9 | 23.2
2025-04-21 19:08 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 6.3 | 5.9 | 23.1
2025-04-21 19:09 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 23.1
2025-04-21 19:10 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 23.1
2025-04-21 19:11 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 23.1
2025-04-21 19:12 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 23.2
2025-04-21 19:13 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 6.2 | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 23.2
2025-04-21 19:14 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 23.2
2025-04-21 19:15 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.3 | 5.5 | 6.0 | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 23.2
2025-04-21 19:16 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.3 | 5.6 | 6.0 | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 23.2
2025-04-21 19:17 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.4 | 5.6 | 6.0 | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 23.2
2025-04-21 19:18 | 6.6 | 7.0 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 6.0 | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 23.2
2025-04-21 19:19 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 6.4 | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 6.4 | 5.9 | 23.2
2025-04-21 19:20 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 6.4 | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 6.3 | 5.9 | 23.2
2025-04-21 19:21 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 6.3 | 5.9 | 23.2
2025-04-21 19:22 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 5.6 | 6.0 | 5.5 | 6.3 | 5.9 | 23.2
2025-04-21 19:23 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 6.2 | 5.8 | 23.2
2025-04-21 19:24 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 6.2 | 5.7 | 23.2
2025-04-21 19:25 | 5.6 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 6.1 | 5.7 | 23.2
2025-04-21 19:26 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 6.1 | 5.6 | 23.2
2025-04-21 19:27 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 6.1 | 5.6 | 23.3
2025-04-21 19:28 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 6.0 | 5.5 | 23.3
2025-04-21 19:29 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 6.0 | 5.5 | 23.3
2025-04-21 19:30 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.9 | 5.4 | 23.3
2025-04-21 19:31 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 5.9 | 5.4 | 23.3
2025-04-21 19:32 | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 5.8 | 5.3 | 23.3
2025-04-21 19:33 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 5.8 | 5.3 | 23.3
2025-04-21 19:34 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 23.3
2025-04-21 19:35 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 23.4
2025-04-21 19:36 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.4
2025-04-21 19:37 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.4
2025-04-21 19:38 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.4
2025-04-21 19:39 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.4
2025-04-21 19:40 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.4
2025-04-21 19:41 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.4
2025-04-21 19:42 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.4
2025-04-21 19:43 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.5
2025-04-21 19:44 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.5
2025-04-21 19:45 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.5
2025-04-21 19:46 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.5
2025-04-21 19:47 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.5
2025-04-21 19:48 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.5
2025-04-21 19:49 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.5
2025-04-21 19:50 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.5
2025-04-21 19:51 | 5.0 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.5
2025-04-21 19:52 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.5
2025-04-21 19:53 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.5
2025-04-21 19:54 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.5
2025-04-21 19:55 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.5
2025-04-21 19:56 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.5
2025-04-21 19:57 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.5
2025-04-21 19:58 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.5
2025-04-21 19:59 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 23.5
2025-04-21 20:00 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 23.5
2025-04-21 20:01 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 23.5
2025-04-21 20:02 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 23.5
2025-04-21 20:03 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 23.5
2025-04-21 20:04 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 23.5
2025-04-21 20:05 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 23.5
2025-04-21 20:06 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 23.5
2025-04-21 20:07 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 23.5
2025-04-21 20:08 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 23.5
2025-04-21 20:09 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 5.8 | 5.5 | 23.5
2025-04-21 20:10 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 5.5 | 23.5
2025-04-21 20:11 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.9 | 5.5 | 23.5
2025-04-21 20:12 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 5.5 | 23.5
2025-04-21 20:13 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 5.6 | 23.5
2025-04-21 20:14 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 5.6 | 23.5
2025-04-21 20:15 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 5.6 | 23.5
2025-04-21 20:16 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 6.0 | 5.6 | 23.5
2025-04-21 20:17 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 6.0 | 5.6 | 23.5
2025-04-21 20:18 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 6.0 | 5.6 | 23.5
2025-04-21 20:19 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 6.0 | 5.7 | 23.5
2025-04-21 20:20 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 6.1 | 5.7 | 23.5
2025-04-21 20:21 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.3 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 6.1 | 5.7 | 23.5
2025-04-21 20:22 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 6.3 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 6.1 | 5.7 | 23.4
2025-04-21 20:23 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 6.0 | 5.6 | 23.4
2025-04-21 20:24 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 6.3 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 6.0 | 5.6 | 23.4
2025-04-21 20:25 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 5.6 | 5.9 | 5.2 | 6.0 | 5.6 | 23.4
2025-04-21 20:26 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 5.2 | 5.9 | 5.5 | 23.4
2025-04-21 20:27 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 5.1 | 5.9 | 5.5 | 23.4
2025-04-21 20:28 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 5.9 | 5.4 | 23.4
2025-04-21 20:29 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 23.4
2025-04-21 20:30 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 5.8 | 5.3 | 23.4
2025-04-21 20:31 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 23.4
2025-04-21 20:32 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 23.4
2025-04-21 20:33 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 5.0 | 5.7 | 5.2 | 23.4
2025-04-21 20:34 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 23.4
2025-04-21 20:35 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 5.6 | 5.1 | 23.4
2025-04-21 20:36 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 23.3
2025-04-21 20:37 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 23.3
2025-04-21 20:38 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 23.3
2025-04-21 20:39 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 23.3
2025-04-21 20:40 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 23.3
2025-04-21 20:41 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 23.3
2025-04-21 20:42 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 23.3
2025-04-21 20:43 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 23.3
2025-04-21 20:44 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 23.3
2025-04-21 20:45 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 23.3
2025-04-21 20:46 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 23.3
2025-04-21 20:47 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 23.3
2025-04-21 20:48 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 23.3
2025-04-21 20:49 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 23.3
2025-04-21 20:50 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 23.3
2025-04-21 20:51 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 23.3
2025-04-21 20:52 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 23.3
2025-04-21 20:53 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 23.3
2025-04-21 20:54 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 23.3
2025-04-21 20:55 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 23.3
2025-04-21 20:56 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 23.3
2025-04-21 20:57 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.6 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 23.3
2025-04-21 20:58 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 23.3
2025-04-21 20:59 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 23.3
2025-04-21 21:00 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.7 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 23.3
2025-04-21 21:01 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.2
2025-04-21 21:02 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.2
2025-04-21 21:03 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.2
2025-04-21 21:04 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 23.2
2025-04-21 21:05 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 23.2
2025-04-21 21:06 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 23.2
2025-04-21 21:07 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 23.2
2025-04-21 21:08 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 23.2
2025-04-21 21:09 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 23.2
2025-04-21 21:10 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 23.2
2025-04-21 21:11 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 23.2
2025-04-21 21:12 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 23.2
2025-04-21 21:13 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 23.2
2025-04-21 21:14 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 23.2
2025-04-21 21:15 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 5.8 | 5.5 | 23.2
2025-04-21 21:16 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 5.5 | 23.2
2025-04-21 21:17 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 5.5 | 23.2
2025-04-21 21:18 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 5.9 | 5.5 | 23.2
2025-04-21 21:19 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 5.8 | 5.5 | 23.2
2025-04-21 21:20 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 23.2
2025-04-21 21:21 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 23.2
2025-04-21 21:22 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 23.2
2025-04-21 21:23 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 23.2
2025-04-21 21:24 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 5.1 | 23.2
2025-04-21 21:25 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.3 | 5.6 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 23.2
2025-04-21 21:26 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 23.2
2025-04-21 21:27 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 23.2
2025-04-21 21:28 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 23.2
2025-04-21 21:29 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 23.2
2025-04-21 21:30 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 23.2
2025-04-21 21:31 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 23.2
2025-04-21 21:32 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 23.2
2025-04-21 21:33 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.0 | 23.2
2025-04-21 21:34 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.0 | 23.2
2025-04-21 21:35 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 23.2
2025-04-21 21:36 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 5.0 | 23.2
2025-04-21 21:37 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 23.2
2025-04-21 21:38 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 23.2
2025-04-21 21:39 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 23.1
2025-04-21 21:40 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 23.1
2025-04-21 21:41 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 23.1
2025-04-21 21:42 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 23.1
2025-04-21 21:43 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 23.1
2025-04-21 21:44 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 23.1
2025-04-21 21:45 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 23.1
2025-04-21 21:46 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 23.1
2025-04-21 21:47 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 23.1
2025-04-21 21:48 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 23.1
2025-04-21 21:49 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 23.1
2025-04-21 21:50 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 23.1
2025-04-21 21:51 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 23.1
2025-04-21 21:52 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 23.1
2025-04-21 21:53 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 23.1
2025-04-21 21:54 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 23.1
2025-04-21 21:55 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 23.1
2025-04-21 21:56 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 23.0
2025-04-21 21:57 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 23.0
2025-04-21 21:58 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 23.0
2025-04-21 21:59 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 23.0
2025-04-21 22:00 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 23.0
2025-04-21 22:01 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.0 | 5.4 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 23.0
2025-04-21 22:02 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 23.0
2025-04-21 22:03 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 23.0
2025-04-21 22:04 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 23.0
2025-04-21 22:05 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 5.9 | 5.1 | 5.5 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 23.0
2025-04-21 22:06 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 23.0
2025-04-21 22:07 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 23.0
2025-04-21 22:08 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 23.0
2025-04-21 22:09 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.2 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 23.0
2025-04-21 22:10 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.2 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.0
2025-04-21 22:11 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.0
2025-04-21 22:12 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.1 | 5.3 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.0
2025-04-21 22:13 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.1 | 5.3 | 5.8 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 23.0
2025-04-21 22:14 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 23.0
2025-04-21 22:15 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 23.0
2025-04-21 22:16 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 23.0
2025-04-21 22:17 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 6.2 | 5.4 | 5.9 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 23.0
2025-04-21 22:18 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.2 | 5.4 | 5.9 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 23.0
2025-04-21 22:19 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 23.0
2025-04-21 22:20 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.0
2025-04-21 22:21 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 23.0
2025-04-21 22:22 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 23.0
2025-04-21 22:23 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 23.0
2025-04-21 22:24 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 23.0
2025-04-21 22:25 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 23.0
2025-04-21 22:26 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 23.0
2025-04-21 22:27 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 23.0
2025-04-21 22:28 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 23.0
2025-04-21 22:29 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 23.0
2025-04-21 22:30 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 23.0
2025-04-21 22:31 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 23.0
2025-04-21 22:32 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 23.0
2025-04-21 22:33 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 5.2 | 4.8 | 23.0
2025-04-21 22:34 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 23.0
2025-04-21 22:35 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 4.7 | 23.0
2025-04-21 22:36 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 5.0 | 4.6 | 23.0
2025-04-21 22:37 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 5.0 | 4.6 | 23.0
2025-04-21 22:38 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 23.0
2025-04-21 22:39 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 23.0
2025-04-21 22:40 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 23.0
2025-04-21 22:41 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 23.0
2025-04-21 22:42 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 23.0
2025-04-21 22:43 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 23.0
2025-04-21 22:44 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 23.0
2025-04-21 22:45 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 23.0
2025-04-21 22:46 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 23.0
2025-04-21 22:47 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 23.0
2025-04-21 22:48 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 23.0
2025-04-21 22:49 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 23.0
2025-04-21 22:50 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 23.0
2025-04-21 22:51 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 23.0
2025-04-21 22:52 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 23.0
2025-04-21 22:53 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 23.0
2025-04-21 22:54 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 23.0
2025-04-21 22:55 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 22.9
2025-04-21 22:56 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 23.0
2025-04-21 22:57 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 22.9
2025-04-21 22:58 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 22.9
2025-04-21 22:59 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 22.9
2025-04-21 23:00 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 22.9
2025-04-21 23:01 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 22.9
2025-04-21 23:02 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 22.9
2025-04-21 23:03 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 22.9
2025-04-21 23:04 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 22.9
2025-04-21 23:05 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 22.9
2025-04-21 23:06 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 22.9
2025-04-21 23:07 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 22.9
2025-04-21 23:08 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 22.9
2025-04-21 23:09 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 22.9
2025-04-21 23:10 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 22.9
2025-04-21 23:11 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 22.9
2025-04-21 23:12 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 22.9
2025-04-21 23:13 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.9
2025-04-21 23:14 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.9
2025-04-21 23:15 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.9
2025-04-21 23:16 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.9
2025-04-21 23:17 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.9
2025-04-21 23:18 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.9
2025-04-21 23:19 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.9
2025-04-21 23:20 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.9
2025-04-21 23:21 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 5.5 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.9
2025-04-21 23:22 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.9
2025-04-21 23:23 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 22.9
2025-04-21 23:24 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.9
2025-04-21 23:25 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.9
2025-04-21 23:26 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.9
2025-04-21 23:27 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 22.9
2025-04-21 23:28 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 22.9
2025-04-21 23:29 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.9
2025-04-21 23:30 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 22.9
2025-04-21 23:31 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 22.9
2025-04-21 23:32 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 5.9 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.5 | 5.3 | 22.9
2025-04-21 23:33 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.9
2025-04-21 23:34 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 22.9
2025-04-21 23:35 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 6.0 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 22.9
2025-04-21 23:36 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 6.1 | 5.6 | 5.8 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 22.9
2025-04-21 23:37 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 22.9
2025-04-21 23:38 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 22.9
2025-04-21 23:39 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 22.9
2025-04-21 23:40 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 6.2 | 5.7 | 6.0 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 22.9
2025-04-21 23:41 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 6.3 | 5.7 | 6.0 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 22.9
2025-04-21 23:42 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 6.3 | 5.8 | 6.0 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 22.9
2025-04-21 23:43 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 5.8 | 6.0 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 22.9
2025-04-21 23:44 | 6.6 | 7.0 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 6.0 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 22.9
2025-04-21 23:45 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 6.3 | 5.7 | 6.0 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 22.9
2025-04-21 23:46 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 6.0 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.9
2025-04-21 23:47 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.9
2025-04-21 23:48 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.9
2025-04-21 23:49 | 5.3 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 5.6 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.9
2025-04-21 23:50 | 5.1 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.9
2025-04-21 23:51 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 22.9
2025-04-21 23:52 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 22.9
2025-04-21 23:53 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 22.9
2025-04-21 23:54 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.9
2025-04-21 23:55 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.9
2025-04-21 23:56 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.9
2025-04-21 23:57 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.9
2025-04-21 23:58 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.9
2025-04-21 23:59 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.9
2025-04-22 00:00 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.9
2025-04-22 00:01 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 22.9
2025-04-22 00:02 | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 22.9
2025-04-22 00:03 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 22.9
2025-04-22 00:04 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 22.9
2025-04-22 00:05 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 22.9
2025-04-22 00:06 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.9
2025-04-22 00:07 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.9
2025-04-22 00:08 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.9
2025-04-22 00:09 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.9
2025-04-22 00:10 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.9
2025-04-22 00:11 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.9
2025-04-22 00:12 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 00:13 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 00:14 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 00:15 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.9
2025-04-22 00:16 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.9
2025-04-22 00:17 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.9
2025-04-22 00:18 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.9
2025-04-22 00:19 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.9
2025-04-22 00:20 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.9
2025-04-22 00:21 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 00:22 | 5.9 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 00:23 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 00:24 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 00:25 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 00:26 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 00:27 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 00:28 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 00:29 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 00:30 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 00:31 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 00:32 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 00:33 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 00:34 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 00:35 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 00:36 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 00:37 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 00:38 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 00:39 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 00:40 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.1 | 5.3 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 00:41 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 00:42 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 00:43 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 00:44 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 00:45 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 22.8
2025-04-22 00:46 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 22.8
2025-04-22 00:47 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 22.8
2025-04-22 00:48 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 22.8
2025-04-22 00:49 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 22.8
2025-04-22 00:50 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 6.3 | 5.5 | 6.0 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 00:51 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 00:52 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 00:53 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 00:54 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 00:55 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 00:56 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 00:57 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 00:58 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 00:59 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 01:00 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 01:01 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 01:02 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 01:03 | 5.7 | 5.6 | 6.0 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 01:04 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 01:05 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 01:06 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 01:07 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 01:08 | 5.0 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 01:09 | 5.0 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 01:10 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 01:11 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 01:12 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 01:13 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 01:14 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 01:15 | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 01:16 | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 01:17 | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 01:18 | 5.0 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 01:19 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 01:20 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 01:21 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 01:22 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 01:23 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 01:24 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 01:25 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 01:26 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 01:27 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 01:28 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 01:29 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 01:30 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 01:31 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 01:32 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 01:33 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 01:34 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 01:35 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 01:36 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 01:37 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 01:38 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 01:39 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 01:40 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 01:41 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 01:42 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 01:43 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 01:44 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 01:45 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 01:46 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 01:47 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 01:48 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 01:49 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 01:50 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 01:51 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 01:52 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 01:53 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 01:54 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 01:55 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 01:56 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 01:57 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 01:58 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 01:59 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 02:00 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 02:01 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 02:02 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 02:03 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 02:04 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 02:05 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 02:06 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 02:07 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 02:08 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 02:09 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 02:10 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 02:11 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 02:12 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 02:13 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:14 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:15 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:16 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:17 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:18 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:19 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:20 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:21 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:22 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:23 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 22.7
2025-04-22 02:24 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:25 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:26 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:27 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:28 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:29 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:30 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:31 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:32 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:33 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:34 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:35 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:36 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:37 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:38 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:39 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:40 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:41 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:42 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:43 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 02:44 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 02:45 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 02:46 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 02:47 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 02:48 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 02:49 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 02:50 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 02:51 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 02:52 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 02:53 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 02:54 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 02:55 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 02:56 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 02:57 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.0 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 02:58 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 02:59 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 03:00 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.1 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 03:01 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 03:02 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.2 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 03:03 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 03:04 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 03:05 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 03:06 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 03:07 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 03:08 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 03:09 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 03:10 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 03:11 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 03:12 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 03:13 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 03:14 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 03:15 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 03:16 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 03:17 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 03:18 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 03:19 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 03:20 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 03:21 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 03:22 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 03:23 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 03:24 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 03:25 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 03:26 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.6
2025-04-22 03:27 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.6
2025-04-22 03:28 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.6
2025-04-22 03:29 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.6
2025-04-22 03:30 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.6
2025-04-22 03:31 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.6
2025-04-22 03:32 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.6
2025-04-22 03:33 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.6
2025-04-22 03:34 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.6
2025-04-22 03:35 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.6
2025-04-22 03:36 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.6
2025-04-22 03:37 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.6
2025-04-22 03:38 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.6
2025-04-22 03:39 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.6
2025-04-22 03:40 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 03:41 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 03:42 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 03:43 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 03:44 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 03:45 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 03:46 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 03:47 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 03:48 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 03:49 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 03:50 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 03:51 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 03:52 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 03:53 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 03:54 | 6.0 | 6.4 | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 03:55 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 03:56 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 03:57 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 03:58 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 03:59 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 04:00 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 04:01 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 04:02 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 04:03 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 04:04 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 04:05 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 04:06 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 04:07 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 04:08 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 04:09 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.6
2025-04-22 04:10 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.6
2025-04-22 04:11 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.6
2025-04-22 04:12 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 22.6
2025-04-22 04:13 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.6
2025-04-22 04:14 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.6
2025-04-22 04:15 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.6
2025-04-22 04:16 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 04:17 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 04:18 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 04:19 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 04:20 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 04:21 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 04:22 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 04:23 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 04:24 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:25 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:26 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:27 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:28 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:29 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:30 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:31 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:32 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:33 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:34 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:35 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 22.6
2025-04-22 04:36 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 22.6
2025-04-22 04:37 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.6
2025-04-22 04:38 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.6
2025-04-22 04:39 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.6
2025-04-22 04:40 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.6
2025-04-22 04:41 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:42 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:43 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:44 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:45 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:46 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:47 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:48 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:49 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:50 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:51 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:52 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:53 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 04:54 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 04:55 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 04:56 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 04:57 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 04:58 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 04:59 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 05:00 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 05:01 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 05:02 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 05:03 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 05:04 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 05:05 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 05:06 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 05:07 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 05:08 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 05:09 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 05:10 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 05:11 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 05:12 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 05:13 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 05:14 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 05:15 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 05:16 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 05:17 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 05:18 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 05:19 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 05:20 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 05:21 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 05:22 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 05:23 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 05:24 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 05:25 | 6.0 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 5.3 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 05:26 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 05:27 | 5.8 | 5.7 | 6.0 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 05:28 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 05:29 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 05:30 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 05:31 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 05:32 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 05:33 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 05:34 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 05:35 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 05:36 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 05:37 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 05:38 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 05:39 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 05:40 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 05:41 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 05:42 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 05:43 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 05:44 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 05:45 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 05:46 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 05:47 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 05:48 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 05:49 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 05:50 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 05:51 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 05:52 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 05:53 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 05:54 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 05:55 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 05:56 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 05:57 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 05:58 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 05:59 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 06:00 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 06:01 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 06:02 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 06:03 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 06:04 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 06:05 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 06:06 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 06:07 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 06:08 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 06:09 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 06:10 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.6
2025-04-22 06:11 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.6
2025-04-22 06:12 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.6
2025-04-22 06:13 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.6
2025-04-22 06:14 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.6
2025-04-22 06:15 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.6
2025-04-22 06:16 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 06:17 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 06:18 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 06:19 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 06:20 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 06:21 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 06:22 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 06:23 | 5.8 | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 06:24 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:25 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:26 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:27 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:28 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:29 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:30 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:31 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:32 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:33 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:34 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:35 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:36 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:37 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:38 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:39 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:40 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:41 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:42 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:43 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:44 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:45 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:46 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:47 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:48 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:49 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 06:50 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 06:51 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 06:52 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 06:53 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 06:54 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 06:55 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 06:56 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 06:57 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 06:58 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 06:59 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 07:00 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 07:01 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 07:02 | 6.4 | 6.8 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 07:03 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 07:04 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 07:05 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 07:06 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 07:07 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 07:08 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 07:09 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 07:10 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 07:11 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.6
2025-04-22 07:12 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.6
2025-04-22 07:13 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.6
2025-04-22 07:14 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 07:15 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 07:16 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 07:17 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 07:18 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 07:19 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 07:20 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 07:21 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 07:22 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 07:23 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 07:24 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 07:25 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 07:26 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:27 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:28 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:29 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:30 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:31 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:32 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:33 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:34 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:35 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:36 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:37 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:38 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:39 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:40 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:41 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:42 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:43 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:44 | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:45 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:46 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:47 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:48 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:49 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:50 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 07:51 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 07:52 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 07:53 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 07:54 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 07:55 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 07:56 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 07:57 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 07:58 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 07:59 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 08:00 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 08:01 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 08:02 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 08:03 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 08:04 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 08:05 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 08:06 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 08:07 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 08:08 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 08:09 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 08:10 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 08:11 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 08:12 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 08:13 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 08:14 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 08:15 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 08:16 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 08:17 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 08:18 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 08:19 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 08:20 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 08:21 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 08:22 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 08:23 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 08:24 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 08:25 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 08:26 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:27 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:28 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:29 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:30 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:31 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:32 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:33 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:34 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:35 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:36 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:37 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:38 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:39 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:40 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:41 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:42 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:43 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:44 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:45 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:46 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:47 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:48 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:49 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:50 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:51 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 08:52 | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 08:53 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 08:54 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 08:55 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 08:56 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 08:57 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 08:58 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.0 | 5.4 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 08:59 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 09:00 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 09:01 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 09:02 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 09:03 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 09:04 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 09:05 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 09:06 | 6.4 | 6.8 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 09:07 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 09:08 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 09:09 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 09:10 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 09:11 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 09:12 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 09:13 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 09:14 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 09:15 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 09:16 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 09:17 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 09:18 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 09:19 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 09:20 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 09:21 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 09:22 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 09:23 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 09:24 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 09:25 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 09:26 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 09:27 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 09:28 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 09:29 | 5.7 | 5.6 | 6.0 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 09:30 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 09:31 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 09:32 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 09:33 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 09:34 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 09:35 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 09:36 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 09:37 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 09:38 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 09:39 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 09:40 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 09:41 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 09:42 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 09:43 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 09:44 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 09:45 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 09:46 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 09:47 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 09:48 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 09:49 | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 09:50 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 09:51 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 09:52 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 09:53 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 09:54 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 09:55 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 09:56 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 09:57 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 09:58 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 09:59 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 10:00 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 10:01 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 10:02 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 10:03 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 10:04 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 10:05 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 10:06 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 10:07 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 10:08 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 10:09 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 10:10 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 10:11 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 10:12 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 10:13 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 10:14 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 10:15 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 10:16 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 10:17 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 10:18 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 10:19 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 10:20 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 10:21 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 10:22 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 10:23 | 6.6 | 7.0 | 7.2 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 10:24 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 10:25 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 10:26 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 10:27 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 10:28 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 10:29 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 10:30 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 10:31 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 10:32 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 10:33 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 10:34 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 10:35 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 10:36 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 10:37 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 10:38 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 10:39 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 10:40 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 10:41 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 10:42 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 10:43 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 10:44 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 10:45 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.8
2025-04-22 10:46 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 10:47 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.7
2025-04-22 10:48 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.7
2025-04-22 10:49 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 10:50 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 10:51 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 10:52 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 10:53 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 10:54 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 10:55 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 10:56 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 10:57 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 10:58 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 10:59 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 11:00 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 11:01 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 11:02 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 11:03 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 11:04 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 11:05 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 11:06 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 11:07 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 11:08 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 11:09 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 11:10 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 11:11 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 11:12 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 11:13 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 11:14 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 11:15 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 11:16 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 11:17 | 6.6 | 7.0 | 7.2 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 11:18 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.1 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 11:19 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 11:20 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 11:21 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 11:22 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 11:23 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 11:24 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 11:25 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 11:26 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 11:27 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 11:28 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 11:29 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 11:30 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 11:31 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 11:32 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 11:33 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 11:34 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 11:35 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 11:36 | 6.0 | 5.9 | 6.2 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 11:37 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 11:38 | 5.8 | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 11:39 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 11:40 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 11:41 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 11:42 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 11:43 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 11:44 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 11:45 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 11:46 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 11:47 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 11:48 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 11:49 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 11:50 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 11:51 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 11:52 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 11:53 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 11:54 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 11:55 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 11:56 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 11:57 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 11:58 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 11:59 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 12:00 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 12:01 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 12:02 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 12:03 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 12:04 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 12:05 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 12:06 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 12:07 | 6.0 | 6.2 | 6.6 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 12:08 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 12:09 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 12:10 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 12:11 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 12:12 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 12:13 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 12:14 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 12:15 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 12:16 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 12:17 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 12:18 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 12:19 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 12:20 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 12:21 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 12:22 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 12:23 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 12:24 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 12:25 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 12:26 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 12:27 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 12:28 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 12:29 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 12:30 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 12:31 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 12:32 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 12:33 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 12:34 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 12:35 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 12:36 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 12:37 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 12:38 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 12:39 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 12:40 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 12:41 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 12:42 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 12:43 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 12:44 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 12:45 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 12:46 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 12:47 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 12:48 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 12:49 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 12:50 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 12:51 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 12:52 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 12:53 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 12:54 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 12:55 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 12:56 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 12:57 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 12:58 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 12:59 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 13:00 | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 13:01 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 13:02 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 13:03 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 13:04 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 13:05 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 13:06 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 13:07 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 13:08 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 13:09 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 13:10 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 13:11 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 13:12 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 13:13 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 13:14 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 13:15 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 13:16 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 13:17 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 13:18 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 13:19 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 13:20 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 13:21 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 13:22 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 13:23 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 13:24 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 13:25 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 13:26 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.7
2025-04-22 13:27 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.2 | 5.4 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 13:28 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 6.2 | 5.4 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 13:29 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 13:30 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 13:31 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 13:32 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 13:33 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 13:34 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 13:35 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 13:36 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 13:37 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 13:38 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 13:39 | 5.7 | 5.6 | 6.0 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 13:40 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 13:41 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 13:42 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 13:43 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 13:44 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 13:45 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 13:46 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 13:47 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 13:48 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 13:49 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 13:50 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 13:51 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 13:52 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.7
2025-04-22 13:53 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 13:54 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 13:55 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 13:56 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 13:57 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 13:58 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 13:59 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 14:00 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 14:01 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 14:02 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 14:03 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 14:04 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 14:05 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 14:06 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 14:07 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 14:08 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 14:09 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 14:10 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 14:11 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 14:12 | 6.0 | 6.4 | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 14:13 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 14:14 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 14:15 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 14:16 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 14:17 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 14:18 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 14:19 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 14:20 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 14:21 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 14:22 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 14:23 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 14:24 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.7
2025-04-22 14:25 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 14:26 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 14:27 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 14:28 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 14:29 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 14:30 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 14:31 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 14:32 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 14:33 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 14:34 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 14:35 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 14:36 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 14:37 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 14:38 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 14:39 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 14:40 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 14:41 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 14:42 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 14:43 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 14:44 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 14:45 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 14:46 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 14:47 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 14:48 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 14:49 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 14:50 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 14:51 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 14:52 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 14:53 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 14:54 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 14:55 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 14:56 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 14:57 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 14:58 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 14:59 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 15:00 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 15:01 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 15:02 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 15:03 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 15:04 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 15:05 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 15:06 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 15:07 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 15:08 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 15:09 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 15:10 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 15:11 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 15:12 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 15:13 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 15:14 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 15:15 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 15:16 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 15:17 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 15:18 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 15:19 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 15:20 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 15:21 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 15:22 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 15:23 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 15:24 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 15:25 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 15:26 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 15:27 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 15:28 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 15:29 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 15:30 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 15:31 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 15:32 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 15:33 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 15:34 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 15:35 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 15:36 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 15:37 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 15:38 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 15:39 | 6.0 | 5.9 | 6.2 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 15:40 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 15:41 | 5.7 | 5.6 | 6.0 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 15:42 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 15:43 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 15:44 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 15:45 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 15:46 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 15:47 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 15:48 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 15:49 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 15:50 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 15:51 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 15:52 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.8
2025-04-22 15:53 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 15:54 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.8
2025-04-22 15:55 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 15:56 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 15:57 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 15:58 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 15:59 | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:00 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:01 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:02 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:03 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:04 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:05 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:06 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:07 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:08 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:09 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:10 | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:11 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:12 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 16:13 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 16:14 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 16:15 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 16:16 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 16:17 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 16:18 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 16:19 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 16:20 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 16:21 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 16:22 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 16:23 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 16:24 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 16:25 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 16:26 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 16:27 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 16:28 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 16:29 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 16:30 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 16:31 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 16:32 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 16:33 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 16:34 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 16:35 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 16:36 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 16:37 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 16:38 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 16:39 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 16:40 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 16:41 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 16:42 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 16:43 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:44 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:45 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:46 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:47 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:48 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:49 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:50 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:51 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:52 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:53 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:54 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:55 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:56 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:57 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:58 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 16:59 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 17:00 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 17:01 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 17:02 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 17:03 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 17:04 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 17:05 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 17:06 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 17:07 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 17:08 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 17:09 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 17:10 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 17:11 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 17:12 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 17:13 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 17:14 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.8
2025-04-22 17:15 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 17:16 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 17:17 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 17:18 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 17:19 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 17:20 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 17:21 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 17:22 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 17:23 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 17:24 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 17:25 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 17:26 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 17:27 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 17:28 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 17:29 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 17:30 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 17:31 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 17:32 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 17:33 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 17:34 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 17:35 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 17:36 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 17:37 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 17:38 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.8
2025-04-22 17:39 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 17:40 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 17:41 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 17:42 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 17:43 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.8
2025-04-22 17:44 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 17:45 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 17:46 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.8
2025-04-22 17:47 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 17:48 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 17:49 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.8
2025-04-22 17:50 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 17:51 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 17:52 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 17:53 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 17:54 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 17:55 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 17:56 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 17:57 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 17:58 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 17:59 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 22.7
2025-04-22 18:00 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 22.7
2025-04-22 18:01 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 22.7
2025-04-22 18:02 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 22.7
2025-04-22 18:03 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 22.7
2025-04-22 18:04 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 22.7
2025-04-22 18:05 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 22.7
2025-04-22 18:06 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.7
2025-04-22 18:07 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.7
2025-04-22 18:08 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 18:09 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 18:10 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 18:11 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 18:12 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 18:13 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 18:14 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 18:15 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 18:16 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 18:17 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 18:18 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 18:19 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 18:20 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 22.7
2025-04-22 18:21 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 18:22 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 18:23 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 18:24 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 18:25 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 18:26 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.7
2025-04-22 18:27 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 18:28 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 18:29 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 18:30 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.7
2025-04-22 18:31 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 18:32 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 18:33 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 18:34 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 18:35 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 18:36 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 18:37 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 18:38 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 18:39 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 18:40 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.6
2025-04-22 18:41 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.6
2025-04-22 18:42 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.6
2025-04-22 18:43 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.6
2025-04-22 18:44 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.6
2025-04-22 18:45 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.6
2025-04-22 18:46 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 22.6
2025-04-22 18:47 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 18:48 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 18:49 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 18:50 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 18:51 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 18:52 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 22.6
2025-04-22 18:53 | 6.0 | 5.9 | 6.2 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 18:54 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 18:55 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 22.6
2025-04-22 18:56 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 18:57 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 18:58 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 22.6
2025-04-22 18:59 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 22.6

## 开关门验证-满载
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10
2025-04-22 19:00 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 22.6
2025-04-22 19:01 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 22.6
2025-04-22 19:02 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 22.6
2025-04-22 19:03 | 6.0 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 22.6
2025-04-22 19:04 | 7.2 | 6.6 | 7.1 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 22.6
2025-04-22 19:05 | 8.2 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 5.9 | 6.7 | 6.1 | 22.6
2025-04-22 19:06 | 9.0 | 8.3 | 8.9 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 6.6 | 7.2 | 6.4 | 22.6
2025-04-22 19:07 | 9.5 | 9.1 | 9.7 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.1 | 7.7 | 7.0 | 22.6
2025-04-22 19:08 | 10.2 | 9.6 | 10.3 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 7.6 | 8.2 | 7.3 | 22.6
2025-04-22 19:09 | 10.5 | 10.1 | 10.7 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 7.9 | 8.6 | 7.8 | 22.6

## 断电或故障验证-满载
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10
2025-04-22 19:30 | 6.5 | 6.1 | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 6.7 | 22.6
2025-04-22 19:31 | 6.4 | 6.0 | 6.5 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 22.6
2025-04-22 19:32 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 7.0 | 6.6 | 22.6
2025-04-22 19:33 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 22.6
2025-04-22 19:34 | 6.0 | 5.6 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 6.4 | 22.6
2025-04-22 19:35 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.8 | 6.4 | 22.6
2025-04-22 19:36 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 22.6
2025-04-22 19:37 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.6 | 6.2 | 22.6
2025-04-22 19:38 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 22.6
2025-04-22 19:39 | 5.4 | 4.9 | 5.3 | 6.4 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 22.6
2025-04-22 19:40 | 5.3 | 4.9 | 5.4 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 22.6
2025-04-22 19:41 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 22.6
2025-04-22 19:42 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 22.6
2025-04-22 19:43 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 22.6
2025-04-22 19:44 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 6.1 | 22.6
2025-04-22 19:45 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 6.0 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 6.1 | 22.6
2025-04-22 19:46 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 6.0 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 6.1 | 22.6
2025-04-22 19:47 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6.0 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 22.6
2025-04-22 19:48 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 22.6
2025-04-22 19:49 | 5.4 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 22.6
2025-04-22 19:50 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 22.6
2025-04-22 19:51 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 22.6
2025-04-22 19:52 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 22.6
2025-04-22 19:53 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 22.6
2025-04-22 19:54 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 22.6
2025-04-22 19:55 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 22.6
2025-04-22 19:56 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 22.6
2025-04-22 19:57 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 22.6
2025-04-22 19:58 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 22.6
2025-04-22 19:59 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 22.6
2025-04-22 20:00 | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 22.6
2025-04-22 20:01 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 22.6
2025-04-22 20:02 | 6.0 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 22.6
2025-04-22 20:03 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 22.6
2025-04-22 20:04 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 22.6
2025-04-22 20:05 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 22.6
2025-04-22 20:06 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 22.6
2025-04-22 20:07 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 22.6
2025-04-22 20:08 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 22.6
2025-04-22 20:09 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 22.6